## Sheet2
全自动血凝分析仪技术要求
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注
1 | 设备使用需求
1.1 | 设备用途 | 进行临床标本凝血功能分析
2 | 主要技术参数（一行只写一个参数）
2.1 | ★参数1 | 样本处理能力：PT≥400 测试/小时；D 二聚体≥200 测试/小时；PT单项报告时间≤3 分钟。
2.2 | ★参数2 | 溯源性：DD和FDP原装试剂为同一生产厂家，具有溯源性，提供试剂说明书和注册证。
2.3 | ▲参数3 | 仪器可实现自动化 APTT 混合补正实验，并绘制出即时型和延迟型混合曲线图，自动计算Rosner Index 值。
2.4 | ▲参数4 | 吸样针：样本针≥1 根，试剂针≥2 根，具备倒V型针口，防止纤维蛋白堵塞针管，并且试剂针具有预加热和防撞功能。
2.5 | ▲参数5 | 清洁功能：PT、APTT、FIB、FDP、DD项目检测前后，仪器使用科室自产去离子水完成对样本针和试剂针的清洁，不需消耗其它清洗液。
2.6 | 参数6 | 测定原理：具有凝固法、发色底物法、免疫比浊法。可检测 PT、APTT、FIB、TT、FDP、DD、AT3、TDM等项目。
2.7 | 参数7 | 反应杯：独立反应杯，不含磁珠，容量≥1000个，可随时添加，无浪费。
2.8 | 参数8 | 进样方式：采用轨道式进样，同时装载样本数≥50 个，测定过程无需中止操作，可连续循环进样。
2.9 | 参数9 | 急诊功能：具有独立急诊轨道，急诊位≥10，可直接放置急诊标本，不需专用急诊架。
2.1 | 参数10 | 检测波长及通道：仪器检测波长≥4 组，检测通道≥20 个。
2.11 | 参数11 | 试剂仓：恒温冷藏2-8℃，具有冷藏功能的试剂位≥30 个，具有搅拌功能的试剂位≥20 个，试剂仓内置读码器，能够自动录入试剂信息，包括试剂名称、有效期限、批号和 ISI 值等。
2.12 | 参数12 | 校准：能够保存校准曲线≥30 条，多批号试剂同时上机时可自动切换校准曲线。
2.13 | 参数13 | 数据存储：仪器具备自动备份和快速恢复的功能，所有数据自动保存3年。
3 | 配置需求（一行只写一个配置）
3.1 | 配置1 | 全自动凝血分析仪主机1台
3.2 | 配置2 | 品牌电脑1台 （I5以上处理器，内存≥4G，硬盘≥500G，能与医院现用LIS系统兼容）
3.3 | 配置3 | 激光打印机1台（与医院现用耗材兼容）
3.4 | 配置4 | UPS：1台
3.5 | 配置5 | 样本架5个、扫码器1个
3.6 | 配置6 | 软件系统1套
4 | 售后服务
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤4小时（本地） 维修到达现场时间≤12小时（外地）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供试剂、耗材及主要零配件目录（含报价）
4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 | 保修期内提供定期维护保养服务
/定期维护保养
4.8 | 维修密码支持 | 开放
4.9 | 升级 | 终身免费软件升级
4.1 | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持