## Sheet1
超高清腔镜系统技术要求
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注
1 | 设备使用需求
1.1 | 设备用途 | 常规胸腹腔镜手术
1.2 | 特殊功能需求 | 满足荧光手术需求
2 | 主要技术参数
2.1 | 影像处理主机
2.1.1 | ★参数1 | 兼容4K超高清荧光摄像头，具备4K图像处理能力，可输出3840×2160P（60Hz） 、1280 × 1024 (HD)、1080p（HDTV）影像
2.1.2 | ▲参数2 | 通用主机平台，支持4K+荧光成像
2.1.3 | 参数3 | 具备近红外光成像功能
2.1.4 | ▲参数4 | 具有图像增益功能，可进行红色增益，蓝色增益、饱和度、锐度、曝光调节
2.1.5 | 参数5 | 可同时输出4K影像与1080P影像信号，兼容4K影像与1080P手术转播设备； 具备HDMI、DVI、PS/2端口、E-PORT端口；支持HDMI和DVI的视频接口协议；可通过主机端口实现软件升级
2.1.6 | 参数6 | 具备液晶触摸屏，可在屏幕上进行功能设置和参数显示
2.1.7 | 参数7 | 具备4K录像与拍照功能，刻录图片和视频画质≥1920×1080P
2.1.8 | 参数8 | 自动识别USB3.0设备，可进行文件导入和导出
2.2 | 摄像头
2.2.1 | ▲参数9 | CMOS图像传感器，分辨率≥3840×2160P，帧数≥60fps
2.2.2 | ★参数10 | 具备≥2倍光学齐变焦和2倍电子变焦，可实现≥4倍图像放大
2.2.3 | ▲参数11 | 具备白光、绿色荧光、黑白荧光、彩色荧光成像功能，并可同屏显示
2.2.4 | 参数12 | 可升级摄像头，扩展为4K开放手术设备，实现开放与腔镜手术兼容性需要
2.2.5 | 参数13 | 自定义功能按键≥2个
2.2.6 | 参数14 | 标准C-Mount接口，可连接各类光学视管和软性纤维镜
2.3 | 4K胸腹腔镜 | 与主机同一品牌
2.3.1 | 参数15 | 可精准传输可见白光，满足4K清晰度要求
2.3.2 | 参数16 | 直径10mm，长度≥320mm
2.3.3 | 参数17 | 视场角≥75°，视向角30°
2.3.4 | 参数18 | 可高温高压灭菌，低温等离子灭菌，消毒次数≥500次
2.4 | 医用专业监视器
2.4.1 | 参数19 | ≥31英寸
2.4.2 | 参数20 | 支持3840×2160P 60Hz超高清4K显示
2.4.3 | 参数21 | 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口和3G-SDI或DVI的全高清接口
2.5 | 医用内窥镜 冷光源 | 与主机同一品牌
2.5.1 | 参数22 | 具备LED可见光光源和NIR近红外激光光源
2.5.2 | 参数23 | 色温≥6000K，寿命≥60000h
2.5.3 | 参数24 | 触摸屏幕，中文操作界面，可显示光源亮度值，光源亮度0-100可调
2.5.4 | 参数25 | 具备出光防护功能
2.6 | 气腹机
2.6.1 | 参数26 | 流速调节范围1L/min-40L/min，流速实时显示
2.6.2 | 参数27 | 具备用户设定记忆功能，重启后无需重新设定
2.6.3 | 参数28 | 具备自动加热和除烟功能
3 | 配置需求
3.1 | 配置1 | 影像处理主机 1套
3.2 | 配置2 | 摄像头1套
3.3 | 配置3 | 4K胸腹腔镜 1套 | 与主机同一品牌
3.4 | 配置4 | 医用内窥镜冷光源1套 | 与主机同一品牌
3.5 | 配置5 | 气腹机1套
3.6 | 配置6 | 监视器 2台（含医用专业监视器1台）
3.7 | 配置7 | 专用台车 2个
4 | 售后服务 | 报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业和授权方出具承诺书）
4.1 | 保修年限 | 整机保修≥3年，重庆区域有配备售后工程师
4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价）
4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务
4.8 | 维修密码支持
4.9 | 升级 | 终身免费升级
4.1O | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持
备注： 1、 主要技术参数设置一般不超过15条，其中 “★”参数不超过2条，“▲”参数不超过3条；（特殊情况除外） 2、 “设备使用需求”和“配置需求”报价方有1条不满足的，则技术部分为“0”分，仅有1家报价方技术部分得分的，该项目作废标处理。
签字： |  | 日期：