## Sheet2
消化内镜治疗系统技术要求
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注
1 | 设备使用需求
1.1 | 设备用途 | 主要用于通过胃镜、肠镜，做内镜下的消化道治疗
2 | 主要技术参数
2.1 | 电外科设备主机
▲2.2 | 参数1 | 频率（单、双极）≤365KHz，电凝模式最高峰值电压≤5500V
★2.3 | 参数2 | 可自由调节切割宽度、切割效果、切割间隔参数
★2.4 | 参数3 | 具备内镜电切（ENDO CUT I）、（ENDO CUT Q）两种切割模式： ENDO CUT I模式：≥4级可调，最高峰值电压≤550V，功率输出≥150W； ENDO CUT Q模式：≥4级可调，最高峰值电压≤780V，功率输出≥400W
▲2.5 | 参数4 | 电切模式≥4种、电凝模式≥3种 单极电切输出功率0-300W、双极电切输出功率0-100W 单极电凝输出功率0-200W、双极电凝输出功率0-120W
▲2.6 | 参数5 | 具备中性电极安全监测系统，监测类型≥4种，具备新生儿中性电极监控功能
2.7 | 参数6 | 可存储≥8组程序
2.8 | 参数7 | 彩色液晶显示，中文界面，触摸式操作；工作异常时，显示故障代码
2.9 | 参数8 | 具备自动识别功能，即插即用
2.1 | 参数9 | 具备ECB接口
2.11 | 氩气装置
2.12 | 参数10 | 氩气流量≤２.5L/min，调节精度≤０.1L／min
2.13 | 参数11 | 氩气电极自带过滤装置，≥3种直径可选，有直喷、侧喷和环喷3种喷口方式，前端有色环标记
2.14 | 参数12 | 氩气电极末端有气体压力恒定系统，避免发生氩气囊肿
3 | 配置需求
3.1 | 配置1 | 高频电外科设备主机 1套
3.2 | 配置2 | 氩等离子凝固器模块及电极线 1套
3.3 | 配置3 | 氩气适配器 1套
3.4 | 配置4 | 氩气瓶 1个
3.5 | 配置5 | 专用台车 1个
3.6 | 配置6 | 双脚踏开关 1套
4 | 售后服务 | 报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业和授权方出具承诺书）
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价）
4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 | 保修期内提供定期维护保养服务
/定期维护保养
4.8 | 维修密码支持 | 开放
4.9 | 升级 | 终身免费软件升级
4.1 | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持
备注： 1、 主要技术参数设置一般不超过15条，其中 “★”为核心参数，不超过2条，“▲”为重要参数，不超过3条；（特殊情况除外） 2、 “设备使用需求”和“配置需求”报价方有1条不满足的，则技术部分为“0”分，仅有1家报价方技术部分得分的，该项目作废标处理。
签字： |  | 日期：